## 放射線画像管理システム（PACS）
２．画像系システム
１．放射線画像管理システム（PACS）
仕様書番号 | [8 empty] | 要件
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
画像 | [8 empty] | 放射線画像管理システム（PACS） | bar: ① to ⑧
画像 | [8 empty] | 運用方針（以下の方針を踏まえ、提案を行うこと） | bar: ① to ⑧
画像 | [8 empty] | 外来各科や検査受付から主要な検査の混雑状況や検査等の進捗状況が把握でき、撮影順番を入れ替えられる運用をめざす | bar: ① to ③
画像 | ①: 1; ②: 1; ③: 2 | 患者の診察や検査で使用する呼び込み番号の種類は最低限とする
画像 | ①: 1; ②: 1; ③: 3 | 読影レポートが確実に主治医に閲覧される
画像 | ①: 1; ②: 2 | システム別方針（以下の方針を踏まえ、提案を行うこと）
画像 | ①: 1; ②: 2; ③: 1 | 可能な限り、ベンダー集約を検討する
画像 | ①: 1; ②: 2; ③: 2 | 新規のカスタマイズは基本的に採用せず、運用による対応を優先する
画像 | ①: 1; ②: 2; ③: 3 | 今後7年程度の利用を見込み、十分なデータ容量を確保
画像 | ①: 1; ②: 2; ③: 4 | 電子カルテ、統合ビューア、放射線画像検像システムとの連携と迅速なレスポンスを確保
画像 | ①: 1; ②: 2; ③: 5 | 画像保存の一元化を推進するため、他システムの画像保存をPACSに統合することを検討
画像 | ①: 1; ②: 3 | システム別方針（整形外科画像システム（SYNAPSE OP-A））
画像 | ①: 1; ②: 3; ③: 1 | 現行システムの継続利用を想定
画像 | ①: 1; ②: 4 | 機能要件
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1 | ハードウェア要求要件は以下を満たすこと。また、可能な限り、電子カルテ等とサーバの仮想化を行うこと。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 1 | サーバハードウェアは冗長化されたHyper-VホストHW仮想サーバシステムで設計されたサーバ群であり、メイン物理サーバに対して待機物理サーバによるスタンバイ体制が構築されていること。 また、各機能サーバは仮想サーバ上に構築され、それぞれが独立したOS環境下の元で稼働できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 2 | 負荷分散装置（IP-COM等）を経由することで正常に稼動しているサーバーに割り振りする機能を有し、モダリティ側からの画像送信先を変更する必要がないこと。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 3 | DICOMに準拠した各画像診断装置（CT、MRI、CR、DSA、DR、RI、3Dワークステーション、フイルムデジタイザー等）からのオリジナル画像を取り込むことが可能であること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 4 | ビューワクライアントのモニタ解像度に応じてオリジナル画像配信が自動で行われること。またはビューワクライアント毎にオリジナル・圧縮画像配信の設定がおこなえること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 5 | HIS/RISからのオーダ情報をオンラインにて取り込み、画像データと共に統合データベースを構築できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 6 | オーダ内容でフィルタリングした検索リスト（依頼科、モダリティ、検査日等）を画像読影ワークステーション側に提供できる機能を有していること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 7 | イベントログが管理され、システムのセキュリティ管理が可能なこと。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 8 | 以下の別紙資料にて、調達担当として記載されているシステムおよびハードウェア・ソフトウェア等について調達を行うこと。 ・別紙１「調達システム一覧」 ・別紙２「調達ハードウェア・ソフトウェアの明細一覧」
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 9 | データベースハードウェア要求要件は以下を満たすこと
画像 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | CPUはXeon Silver 4410Y [2.0-3.9GHz 12C24T 30MB 145W]x2相当以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 |  |  |  | メモリ32GB×16以上を搭載すること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 |  |  |  | OSは、WindowsServer IoT 2022 Datacenter日本語版以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 |  |  |  | HDはドライブは800GB（3,5インチ変換キャリア搭載/AGドライブ）×4相当以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 |  |  |  | RAIDカードはRAID5＋HS相当以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 |  |  |  | 電源は冗長化電源ユニットを装備していること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 |  |  |  | 停電時に5分間以上のサーバーへの電源供給が可能である無停電電源装置を有すること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 |  |  |  | 停電を通知するアラーム機能を有し、且つ停電した旨をサーバーに通知しオートシャットダウンが可能であること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 10 | ストレージ機能ハードウェア要求要件は以下を満たすこと
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | CPUはXeon Silver 4410Y [2.0-3.9GHz 12C24T 30MB 145W]x2相当以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | メモリ32GB×16以上を搭載すること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 |  |  |  | OSは、WindowsServer IoT 2022 Datacenter日本語版以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 |  |  |  | RAIDカードはServerRAID-M5015相当以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 |  |  |  | RAIDカードはRAID5＋HS相当以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 |  |  |  | ハードディスク保存容量は500TB以上を有すること。ただし可逆圧縮技術を用いることにより500TB以上の保存容量を確保可能な場合は圧縮比率に該当するハードディスク容量でも可とする。
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 |  |  |  | 当院既存PACSである富士フイルムメディカル社製SYNAPSE内の画像データをコンバートし、且つ当院で発生するオリジナル画像データを導入から5年間分を保存可能であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 |  |  |  | ストレージ領域については、当院画像領域と、他院画像領域にて区別が可能であること
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 |  |  |  | 電源はデュアル, ホットプラグ , 冗長 電源ユニット (1+1), 750W構成であること
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 停電時に5分間以上のサーバーへの電源供給が可能である無停電電源装置を有すること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 |  |  |  | 停電を通知するアラーム機能を有し、且つ停電した旨をサーバーに通知しオートシャットダウンが可能であること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 11 | バックアップ機能ハードウェア機能要求は以下を満たすこと
画像 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |  |  |  | CPUはXeon Silver 4410Y [2.0-3.9GHz 12C24T 30MB 145W]x2相当以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 |  |  |  | メモリ32GB×16以上を搭載すること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 |  |  |  | OSは、WindowsServer IoT 2022 Datacenter日本語版以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4 |  |  |  | HDはドライブは800GB（3,5インチ変換キャリア搭載/AGドライブ）×4相当以上であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 |  |  |  | 画像記録媒体はLTOテープにて対応可能なこと。
画像 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 |  |  |  | 画像記録媒体への書き込みは可逆圧縮にて保存されること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 |  |  |  | 電源はリダンダント構成であること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 |  |  |  | 停電時に5分間以上のサーバーへの電源供給が可能である無停電電源装置を有すること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 |  |  |  | 停電を通知するアラーム機能を有し、且つ停電した旨をサーバーに通知しオートシャットダウンが可能であること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 12 | 他院画像ハードウェア・ソフトウェア機能要求は以下を満たすこと
画像 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 |  |  |  | ハードディスク容量は40TB以上を有すること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 |  |  |  | 院内PACSの配信用機能と同等の機能を有すること。
画像 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 |  |  |  | 同一患者画像の場合、院内PACSと連携を取りリスト表示が可能なこと。
画像 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 |  |  |  | その他、ハードウェアに係る仕様については、基本要件（主に「ハードウェア基本要件」が該当）に対応できること。 ※対応不可の仕様がある場合は対応方法等を検討するため、回答欄に記載すること
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 1; ④: 13 | 認証
画像 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 |  |  |  | 部門システムのユーザ認証について、以下の通り対応すること。 ・HIS相乗り端末の場合： 原則としてシングルサインオン（SSO）を実現すること。 SSO連携が困難な場合は、別途協議の上、代替手段を検討すること。 ・部門専用端末の場合： シングルサインオン（SSO）を実現すること。 SSO連携が困難な場合は、電子カルテシステムと部門システムのID・パスワードを自動的に同期し、２要素認証によるログイン処理が可能であること。 上記のユーザ認証が困難な場合は、別途協議の上、代替手段を検討すること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2 | PACSビューワ要件
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 1 | リスト表示機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | PACSサーバ内に保存されているデータを以下のフォルダに自動的に分類することが可能であること。 （1）本日の検査 （2）本日の検査：モダリティ別 （3）最近1週間の検査 （4）最近1週間の検査：モダリティ別 （5）全検査 （6）全患者
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 分類された患者や検査をリスト表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 患者リストには「患者ID」「患者氏名」「性別」「生年月日」を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 検査リストには「患者ID」「患者氏名」「オーダー番号」「モダリティ」「検査項目」「検査日時」「画像枚数」「検査ステータス（予約、到着、レポートあり）」を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |  |  |  | リストに表示された検査を各項目でフィルタリング（検索）できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | リストに表示された検査を各項目でソート（並べ替え）できること。またソートは第3ソートまで可能なこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |  |  |  | WEBブラウザ（URL指定）を利用して検査リストを表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |  |  |  | 設定したフォルダに新しい検査が追加されたときに通知できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 |  |  |  | 複数のPACSサーバー上の検査をリスト上に表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 |  |  |  | 他のPACSサーバーの検査をリスト上に表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |  |  |  | リスト上に検査のサムネイル画像を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |  |  |  | リストで選択した検査画像を他のPACSサーバーに転送できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 |  |  |  | ユーザが直近で表示した検査画像の履歴リストから画像を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 |  |  |  | 検査リストに表示した内容をCSV形式で出力できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 2 | 検査画像表示、電子カルテ連携機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | リストで選択した検査画像を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 検査画像を開く際、モダリティなどの条件により、過去検査画像を同時に表示するかどうかを選択できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 3 | 患者および検査に関する機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 患者に対するテキストメモを保存/表示できること。またメモを作成する際はユーザごとの定型文を利用できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 患者に対するドキュメントを保存/表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 患者に対するスキャンドキュメントを取込/表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 過去検査リストから検査情報を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 過去検査リストからオーダ情報を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 過去検査リストから検査レポートを表示できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 4 | 読影プロトコル機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | ユーザおよびモダリティごとにあらかじめ設定された表示フォーマット（以下、読影プロトコル）に従いシリーズ画像をスタック/タイル表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 読影プロトコルではシリーズ表示順、シリーズ表示レイアウト、イメージ表示レイアウト、過去検査（最大6検査）、過去シリーズ画像を指定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 読影プロトコルは複数登録でき、検査画像表示後にユーザが切り替えできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 読影プロトコル適用後に表示される画面（以下、プロトコルステップ）が複数にわたる場合、前後および任意のプロトコルステップに切り替えできること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 5 | 過去検査リスト、画像サムネイル機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 検査画像表示時に患者情報パネル（患者番号、患者名、性別、検査時年齢、検査日、検査項目群、オーダ番号）を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 検査画像表示時に同一患者の過去検査リストを表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |  |  |  | 過去検査リスト内に複数のPACSサーバの検査を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |  |  |  | 過去検査リスト項目には「検査日」「モダリティ」「検査項目群」「レポート、メモのあり/なし」を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 過去検査リストを各項目でソートできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | 過去検査リストをモダリティで絞り込みできること。その際、複数のモダリティを指定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |  |  |  | 過去検査リストで選択されている検査を現在表示されている検査に追加して比較表示（最大6検査）できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |  |  |  | 過去検査を現在表示されている検査に追加して比較表示する際、現在検査に施した処理（W/L値、拡縮、パンなど）が初期化されないこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 |  |  |  | 検査画像表示時にシリーズ画像のサムネイルバーを表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 |  |  |  | サムネイルバーには過去検査リストで選択されているすべての検査のサムネイルが表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 |  |  |  | サムネイルバーにてシリーズ番号、シリーズ情報、画像枚数を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 |  |  |  | サムネイルバーにて表示中/表示済/未表示/フォーカスありのシリーズ画像を識別できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 |  |  |  | 過去検査リストおよびサムネイルバーを非表示にできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 |  |  |  | 過去検査リストおよびサムネイルバーを表示するかどうかをユーザおよびモダリティごとに設定できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 6 | シリーズレイアウト操作機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |  |  |  | シリーズ画像の操作によりシリーズをコピー/移動/入れ替え/削除して表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |  |  |  | マス目を塗りつぶす形式にてシリーズの表示レイアウトを変更できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 検査に含まれるすべての画像を1シリーズ（全画像シリーズ）として表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  |  | シリーズ画像内で「前シリーズ」「次シリーズ」「シリーズ一覧」を指定してシリーズを切り替えできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |  |  |  | シリーズ内に複数のサブシリーズが含まれる場合、画像向き・間隔および任意のタグ値を利用して、シリーズを分割して表示できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 7 | 画像操作機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 |  |  |  | シリーズ画像に対して、以下の画像操作ができること。 階調変更、拡大・縮小、移動、ページング、部分拡大（虫めがね） 左右反転、上下反転、左右90度回転、180度回転 画像フィット表示、ピクセル等倍表示
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |  |  |  | CTやMRのシリーズ画像に対して任意角度の左右回転ができること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |  |  |  | シリーズ画像に対して、以下の画像処理操作ができること。 階調プリセット処理、白黒反転処理、シャープネス/肺強調処理、ぼかし処理、FCR画像パラメータ処理
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 |  |  |  | W/L値の数値入力によりシリーズ画像の階調を変更できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 |  |  |  | 階調プリセットはユーザおよびモダリティごとに最大9個までユーザが設定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 |  |  |  | マウス操作による階調変更時のW/L値増減方向および変化速度をユーザごとに設定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |  |  |  | モノクロ8bit画像に対して階調を変更できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |  |  |  | RGB画像に対して明るさ/コントラストを変更できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 |  |  |  | 拡大・縮小率の数値入力によりシリーズ画像を拡大・縮小表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 |  |  |  | 拡大・縮小率プリセットを利用してシリーズ画像を拡大・縮小表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 |  |  |  | マウス操作によるシリーズ画像の拡大・縮小の中心を、ビューの中心もしくはマウスポイントの中心のいずれかをユーザごとに設定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 |  |  |  | マウスホイールを利用してシリーズ画像を拡大・縮小表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 |  |  |  | シリーズ画像をページングするためのスライダーバー機能を利用できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 |  |  |  | シリーズの最初および最後の画像へワンアクションで移動できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 |  |  |  | シリーズ画像をシネ表示（昇順/逆順表示、開始、停止、速度調整）できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16 |  |  |  | シリーズ画像をシネ表示する際、シネ操作パネル（ボタンアイコンなど）を使用せずにマウス操作のみで昇順/逆順表示、開始、停止、速度調整ができること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 |  |  |  | DICOMフレームレートを考慮して動画像をシネ表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 18 |  |  |  | シリーズ画像を任意のDICOMタグを利用してソートできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19 |  |  |  | マウスホイールを利用してイメージ表示レイアウト（タイル表示のレイアウト）を変更できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 20 |  |  |  | シリーズ画像をダブルクリックすることで1モニタに対してシリーズ表示レイアウトを1×1表示でき、再度ダブルクリックすることにより1×1表示を解除できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 21 |  |  |  | 画像上でマウスポイントを移動することで、FORが同一で別シリーズの画像上の同一位置に自動的にポインタが表示され3次元動作できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 22 |  |  |  | 画像にブックマークを設定しブックマーク画像のみを表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 |  |  |  | 画像のDICOMヘッダ情報を一覧で表示できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 8 | アノテーション、計測、オーバレイ機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 画像上で以下のアノテーションを付加・計測できること。 画素値、距離、角度、テキスト、矢印、矢印＋テキスト、フリーハンド、線分比、楕円ROI、正円ROI、矩形ROI、多角形ROI、フリーハンドROI
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 領域の自動認識により距離計測を自動補正できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 |  |  |  | 領域の自動認識によりアノテーション（多角形ROI）をビューワ画面内で（別画面を起動せずに）付加・計測および修正できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 交わらない2直線の角度を計測できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 |  |  |  | 4点および6点計測法を用いて、2つの線分の長さおよび比率を計測（心胸隔比計測）できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 臓器認識を利用して自動で心胸隔比を計測できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 |  |  |  | 計測途中においても計測値が表示されること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 画像のPixel Spacingを補正して計測できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 |  |  |  | Pixel Spacingを含まない画像に対して値を設定して計測できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 |  |  |  | PET画像のSUV Max値、SUV Peak値を計測できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 |  |  |  | アノテーションの計測結果を文字列としてクリップボードにコピーできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 |  |  |  | ROIアノテーションにおいて「面積」「平均」「標準偏差」「最大値」「最小値」「長径」「外周」「中央値」「長さ」を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 |  |  |  | ROIアノテーションで表示する項目および値の小数点以下の桁数をユーザごとに設定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 |  |  |  | シリーズ画像に対して、番号ラベルのアノテーションを付加できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 |  |  |  | アノテーションを表示/非表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 16 |  |  |  | アノテーションの色およびフォントサイズをユーザごとに設定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 17 |  |  |  | 保存されたアノテーションの位置をスライダーバー上にマーカー表示し、マーカーをクリックすることでその画像に飛べること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 18 |  |  |  | 保存されたアノテーション、拡大、W/L変更を全端末で復元できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 19 |  |  |  | DICOMヘッダ情報を画像上にオーバレイ情報として表示/非表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | オーバレイ情報として表示する項目をユーザ、モダリティおよびSOPクラスごとに任意にユーザが指定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 |  |  |  | オーバレイ情報を匿名化して表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 22 |  |  |  | 画像の表示枠に応じてオーバレイ情報のフォントサイズが変化すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 23 |  |  |  | オーバレイ情報の色およびフォントサイズを設定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 24 |  |  |  | DICOM6000番台のオーバレイ情報を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 |  |  |  | オーバレイ情報として表示するDICOMタグをユーザが設定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 26 |  |  |  | 表示中の画像のリファレンス線を表示/非表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 27 |  |  |  | リファレンス線に画像番号が表示されること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 28 |  |  |  | リファレンス線を表示する際に「最初と最後とアクティブ」「アクティブのみ」を選択できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 29 |  |  |  | 任意の２つのシリーズ画像をフュージョン表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 30 |  |  |  | フュージョン表示時に上画像のみを移動およびページングできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 31 |  |  |  | 特殊計測（2等分線、垂線、n等分線、CE角、Sharp角、コブ角、FTA（左）、FTA（右）、外反母趾角、バーマン角、適合角、AHI、AHI（角度）、平行2線分間距離、Bohler角、椎体高さ、横倉法）機能を利用できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 32 |  |  |  | 以下のアノテーションを他の画像上にコピーできること。 距離、テキスト、矢印、角度、円、マスク、フリーハンド、正円ROI、楕円ROI、2点指定ROI、多角形ROI、フリーハンドROI、矩形ROI
画像 | 1 | 4 | 2 | 8 | 33 |  |  |  | 関心領域（シングルポイント、フリーハンド、円、矩形）のハンスフィールドユニットを平均及び標準偏差で表示できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 9 | 画質、画像の見え方に関する機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |  |  |  | 画像にモダリティLUTを適用できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 |  |  |  | 画像にVOILUT（Sigmoid含む）を適用できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 |  |  |  | 画像を拡大・縮小表示する際の画素補間方法を指定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 |  |  |  | 画像上に矩形を指定してシャッター表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 |  |  |  | DICOMシャッター情報を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 |  |  |  | 画像のPixelPaddingValueを標記できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 10 | 画像操作モードに関する機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |  |  |  | マウスの右、左、中、左右（両押し）ボタンのそれぞれに画像操作機能を割り当てることができること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 |  |  |  | 画像操作モードの切り替えおよび画像操作をボタンメニュー（ツールボックス）にて実施できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 11 | 画像出力機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 |  |  |  | シネ表示された画像をAVIファイルに出力できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 |  |  |  | 表示中の検査をDICOM画像としてCD／DVD／ローカルディスクなどに出力できること。また出力時に患者情報を匿名化できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 |  |  |  | 表示中の画像をDICOMプリントできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 |  |  |  | フュージョン画像、再構成画像を別シリーズとしてPACS上に保存できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 |  |  |  | 血管造影検査やMRI検査で、特定の検査項目を追加した場合に画像フォルダを作成しないように設定できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 12 | シリーズ連携機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 |  |  |  | 以下のシリーズ画像操作に対してシリーズ間の連携ができること。 ページング、拡大・移動、階調・画像処理、虫めがね、回転・反転、領域選択、タンブリング（回転）、レンダリング
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 |  |  |  | 拡大・移動連携時に基準位置をずらして移動操作できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 |  |  |  | シリーズ間の各連携設定をユーザごとにON/OFFできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 |  |  |  | 連携するシリーズを任意に選択できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 |  |  |  | 連携するシリーズを同一検査、同一方向の条件にて自動で選択できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 |  |  |  | ページング連携時にDICOMタグ情報のスライス位置にて自動で同期表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 |  |  |  | ページング連携時にビューワ画面内で（別画面を起動せずに）間引いたスライスによる臓器認識を利用して自動でスライス位置合わせできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 |  |  |  | ページング連携時にスライス方向、スライス位置に関係なく画像を1枚ずつ同期表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 |  |  |  | スライス厚が異なるシリーズをページング連携する際、一番近いスライス位置の画像を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 |  |  |  | ページング連携時に手動でスライス位置を合わせて同期できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 |  |  |  | ページング連携時にキーボードショートカットのキーダウンで同期を解除し、手動でスライス位置を合わせた後、キーアップで同期を再開できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 |  |  |  | ページング連携はシネ再生時にも動作すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 |  |  |  | DICOMタグ情報のスライス位置を利用して、複数シリーズ間で三次元的に同じ位置のイメージおよびポインタを表示（インテリリンク）できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 13 | 3D機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 |  |  |  | シリーズ画像をMPR、MIP、MinIP、AveIP（Raysam）表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 |  |  |  | MPR、MIP、MinIP、AveIP画像の直行3断面をワンアクションで切り替え表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 |  |  |  | MPR、MIP、MinIP、AveIP画像のオブリーク断面を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 |  |  |  | MPR、MIP、MinIP、AveIP画像のダブルオブリーク断面を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 |  |  |  | MPR、MIP、MinIP、AveIP表示時に、オブリーク断面＋直行3断面の4分割表示に切り替えできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 |  |  |  | MIP、MinIP、AveIP画像のスラブ厚をショートカットおよびマウスホイールにて変更できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 |  |  |  | MIP、MinIP、AveIP画像のスラブ厚を数値入力して変更できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 13 | 8 |  |  |  | 任意断面画像をタンブリング（回転）させる際、回転中心を指定できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 14 | 操作補助に関する機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 |  |  |  | ユーザがある端末で行ったビューワの設定を、ユーザ自身で別の端末にも反映できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 2 |  |  |  | 管理者ユーザ以外が全ユーザのビューワの設定を変更できないこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 |  |  |  | 表示中の検査の表示状態（以下、スナップショット）を一時的に保存し、再復帰できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 |  |  |  | 検査を閉じる際にスナップショットを自動で保存するかどうかを指定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 |  |  |  | スナップショットを保存する際にタイトルを指定できること。また、再復帰時に保存されたタイトルを指定して表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 |  |  |  | ユーザがある端末で保存したスナップショットをサーバにアップロードし、別の端末にて再復帰できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 |  |  |  | 過去検査リスト、サムネイルバー、シリーズ画像上で検査日が異なる検査を識別できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 |  |  |  | Basic SR、Dose SR（被曝線量レポート）、RRDSR、PDFなどのDICOM形式のレポートを表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 |  |  |  | 画像表示中に新たに画像が追加された場合にビューワ上で認識できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 14 | 10 |  |  |  | ビューワからオンラインヘルプが利用できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 15 | マンモグラフィ機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 |  |  |  | マンモCAD結果を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 |  |  |  | マンモ画像の拡大・移動・階調変更の操作が左右の画像で連動できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 |  |  |  | 左右マンモ画像の乳房領域の中心を合わせて表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 |  |  |  | マンモ画像表示時の胸壁位置および表示倍率をユーザごとに設定できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 |  |  |  | マンモ画像表示時の水平方向に対する胸壁位置合わせを一時的にOFFにできること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 |  |  |  | マンモ画像表示時に上下方向は３つ（上中下）、左右方向は２つ（胸壁側、ニップル側）の表示位置をユーザごとに指定できること。（QuadrantView相当の機能）
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 |  |  |  | マンモ画像表示時に自動高さ位置合わせ表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 |  |  |  | 虫めがねの表示サイズをユーザごとに変更できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 9 |  |  |  | MG For Processingの画像に対して画像処理パラメータを適用できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 |  |  |  | PPVデータが入っていないマンモ画像に対して白黒反転した際に、乳房部分を認識して黒化処理できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 |  |  |  | 検査リスト上で指定した検査またはサムネイルバー上で選択したシリーズ（US、MRなど）を別ウインドウで画像表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 12 |  |  |  | MGおよびBTモダリティ種のマンモトモシンセシス画像を表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 13 |  |  |  | マンモトモシンセシス画像に対してMIP処理できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 14 |  |  |  | マンモグラフィ読影専用端末にカラーモニターを接続し、運用表示できること。その際、マンモグラフィ画像は5Mピクセル高精細モニター上で表示固定ができること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 |  |  |  | マンモグラフィ表示エリアは、5Ｍピクセル高精細モニター2面表示から1面のみの表示へと切り替えることができること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 16 | CV機能（動画機能）は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 |  |  |  | DICOMフレームレートを考慮して動画像をシネ表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 |  |  |  | 複数の動画像シリーズを同時にシネ表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 |  |  |  | 可変フレームレートが指定された場合でも、DICOMフレームレートを考慮して動画像をシネ表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 |  |  |  | デジタルサブトラクション血管造影撮影法（DSA）で撮影された画像に対して、マスク画像値の減算処理ができること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 |  |  |  | 血管造影検査画像のDICOM情報から心電図（ECG）が表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 |  |  |  | シネ表示された画像をMPEG、AVIファイルに出力する際、患者情報を匿名化するアノテーションが全フレームに適用できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 |  |  |  | USモダリティの検査に対して計測が行えること。計測は「Region Spatial Format」の「2D」、「M-Mode」、「Doppler」に対して実施できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 8 |  |  |  | 計測結果を検査単位でXML出力できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 9 |  |  |  | 計測結果の保存権限がユーザーロール単位で制御できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 10 |  |  |  | USモダリティ検査のDICOM SRファイルから装置で実施した計測結果の取り込みができること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 11 |  |  |  | US、XAモダリティの検査画像に対して、シリーズ画像の並び替えがビューワから行えること。並び替え操作はサムネイル画像のドラッグ操作で行い、表示・非表示の状態も変更できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 12 |  |  |  | 負荷心エコー検査（StressEcho）画像をステージ、ビュー毎にグループ化して読影プロトコルで表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 13 |  |  |  | ASEガイドラインに基づいたプロトコル計測ができること（ProtocolPanel）
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 14 |  |  |  | バイプレーン検査画像を、A/Bにグループ化して読影プロトコルで表示できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 15 |  |  |  | 左室・右室の心筋ストレイン解析ができること
画像 | 1 | 4 | 2 | 16 | 16 |  |  |  | デジタルサブトラクション血管造影撮影法（DSA）で撮影されていない画像に対して、任意のマスクフレームを選択し、マスク画像値の減算処理ができること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 17 | 整形計測ソフトウェア（Synapse OP-A）は以下の要件を満たすこと
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 |  |  |  | PACSビューワ上で表示している一般撮影画像と自動連動し、新たに別ソフトを立ち上げ患者ID等を入力することなくソフトを起動できる場合は加点とする。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 |  |  |  | 表示インターフェースは日本語であること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 |  |  |  | DICOM Storage Service ClassのSCPおよびSCU機能を有し、DICOMの通信プロトコルにしたがって画像を受信・送信する機能を有すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 4 |  |  |  | DICOM Query/Retrieve ClassのSCU機能を有し、DICOM画像サーバーに対して検索でき、また検索結果画像を取得し表示する機能を有すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 |  |  |  | DICOM規格にて受信した画像データを一定期間保存する機能を有すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 6 |  |  |  | ビューア内のハードディスク内に蓄積された画像データを受信者名、受診者ID、検査日付、受付番号でソートする機能を有すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 7 |  |  |  | 最適な画像となるように自動ウィンドウレベル、ウィンドウ幅を調整する機能を有すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 8 |  |  |  | 股関節部の人工関節置換術に必要なデジタルでのインプラントテンプレートを用いた術前計画を作成する機能を有すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 9 |  |  |  | デジタルテンプレートは国内外の主要なメーカー１2社以上をサポートしていること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 10 |  |  |  | 院内5台以上の端末に導入すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 11 |  |  |  | 整形外科で使用される特殊な計測処理機能として、コブ角計測、骨頭中心作成、アウトライン表示、垂直線作成、平行線作成、中心線作成、交点作成、中点作成の機能を有すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 12 |  |  |  | 整形外科専用ソフトにて計測した結果は、画像データと共にPACSに保存可能なこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 13 |  |  |  | 本装置とフィルムイメージャーにおいてネットワークを介してDICOM規格に基づき、通信する機能を有すること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 17 | 14 |  |  |  | 病院ネットワークへ参加する端末で、HIS端末以外の場合は、病院ポリシーに則りセキュリティを考慮した端末であること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 18 | 画像表示機能は以下の性能要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1 |  |  |  | 1フォルダ内の画像が大量（約10000枚以上）になった場合でも、動作が遅くなったりビューワが落ちることがないこと。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 2; ④: 19 | 放射線動画像の一元管理 ※費用の最適化のため、「循環器動画システム」における循環器動画像データをPACSと同じストレージに保管することを検討
画像 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 |  |  |  | 循環器動画像データをPACSストレージに保管できること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2 |  |  |  | 循環器動画像のデータを他のモダリティと混在せずに一覧表示ができること。
画像 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 |  |  |  | 循環器動画像の表示等については、本仕様書中の「DICOMビューワ要件」を満たすこと。 ※対応不可の仕様がある場合は対応方法等を検討するため、回答欄に記載すること
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 3 | 他システム連携要件
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 3; ④: 1 | ビューワからのシステム連携は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 循環器動画システム（現GOODNET）、3D画像解析システム（現zio・VINCENT）の起動ができること
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 3; ④: 2 | 他システム連携機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 都島PET画像診断クリニックとの連携で使用しているPDSシステムが連携できること、もしくはそれに代わるものが連携できること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 3; ④: 3 | 装置との接続は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 別途提示の別紙３「システム接続機器一覧」にPACSとの接続が記載されている装置との接続が可能であること。
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 3; ④: 4 | 他院画像取込用画像サーバ機能は以下の要件を満たすこと。
画像 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 他院画像取込用画像サーバ（現Synapse Lite）を有すること
画像 | ①: 1; ②: 4; ③: 3; ④: 5 | 他システムとの接続は以下を前提とすること。
画像 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |  |  |  | ストレイン解析ソフトとの接続に係る費用を見込むこと
画像 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |  |  |  | AI読影ソフト等との接続に係る費用を見込むこと
画像 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 統合画像ビューアとの接続等に係る費用を見込むこと