## （SYNAPSE）システム接続機器一覧 (hidden)
（部門名を記載） システム接続機器一覧
No. | 名称 | 数量 | 設置室名 | メーカー | 型式 | 接続先システム | 備考
例 | ラベルプリンタ | 2 | 1階 調剤室 | エプソン | VP700U | 調剤支援システム | 外用ラベル、水薬ラベル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
システムに接続されている機器類を可能な限り記載してください

## （SAI Viewer）システム接続機器一覧 (hidden)
（部門名を記載） システム接続機器一覧
No. | 名称 | 数量 | 設置室名 | メーカー | 型式 | 接続先システム | 備考
例 | ラベルプリンタ | 2 | 1階 調剤室 | エプソン | VP700U | 調剤支援システム | 外用ラベル、水薬ラベル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
システムに接続されている機器類を可能な限り記載してください

## （SAI Report）システム接続機器一覧 (hidden)
（部門名を記載） システム接続機器一覧
No. | 名称 | 数量 | 設置室名 | メーカー | 型式 | 接続先システム | 備考
例 | ラベルプリンタ | 2 | 1階 調剤室 | エプソン | VP700U | 調剤支援システム | 外用ラベル、水薬ラベル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
システムに接続されている機器類を可能な限り記載してください

## X線量管理システム
８．X線線量管理システム
仕様書番号 | [9 empty] | 要件
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
画像 | 8 | [7 empty] | 1 | X線線量管理システム
画像 | 8 | 1 | [6 empty] | 2 | 機能要件
画像 | 8 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | モダリティ・PACS連携
画像 | 8 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | PACSもしくは、モダリティとDICOM接続し、必要な線量情報だけを切り出してデータベース登録管理すること。
画像 | 8 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | DICOM RDSR、RRDSR情報を管理できること。
画像 | 8 | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | サブシステム連携
画像 | 8 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | RISから患者基本情報、オーダー情報、実施情報を取得し、線量情報と突合管理することができること。
画像 | 8 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | RISから線量情報を取得管理できること。
画像 | 8 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | PACSと連携し、選択した線量情報から画像ビューアを起動することができること。
画像 | 8 | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 基本機能・共通（システム）
画像 | 8 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | ログイン時にユーザ名パスワードによる認証ができること。
画像 | 8 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | クライアントで動作する各機能は、Webブラウザ（IE11、chrome、Edge）で動作できること。
画像 | 8 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 部門システムのユーザ認証について、以下の通り対応すること。 ・HIS相乗り端末の場合： 原則としてシングルサインオン（SSO）を実現すること。 SSO連携が困難な場合は、別途協議の上、代替手段を検討すること。 ・部門専用端末の場合： シングルサインオン（SSO）を実現すること。 SSO連携が困難な場合は、電子カルテシステムと部門システムのID・パスワードを自動的に同期し、２要素認証によるログイン処理が可能であること。 上記のユーザ認証が困難な場合は、別途協議の上、代替手段を検討すること。
画像 | 8 | 1 | 4 | [5 empty] | 3 | 業務支援機能
画像 | 8 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4 | 一覧画面
画像 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 一覧画面では管理者権限を持つユーザが表示する表示項目、項目名称、並び順の変更できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 | 線量情報収集
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | PACSもしくはモダリティとDICOM接続し、RDSR（Radiation Dose Structure Report）、RRDSR（Radiopharmaceutical Radiation Dose Structure Report）を取得し、線量情報として管理ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | DICOM画像データのTag情報から線量管理情報（CTDIvol：Computed tomography dose index volume）、kV,mA,secなど）を抽出し、照射線量情報として管理ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  | PACSからは、モダリティ種別、検査日（期間）、データ種別（RDSR、Image）、実行時刻を用いた取得条件設定し、定周期で収集できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | Enhanced CT対応として、大容量のDICOMファイルを受信した場合、線量情報が格納されているDICOMタグ情報（付帯情報）のみを取得し、使用しない画素データは読み飛ばすことができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 |  |  |  |  | DICOMファイルより解析したタグ情報をデータベースに登録できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  | DICOM-SRについて、以下に示すSOPクラスUIDの各オブジェクトの受信および、Q/R、Moveに対応でき、内容を表示できること。 ・Enhanced SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 ・X-Ray Radiation Dose SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67 ・Radiopharmaceutical Radiation Dose SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.68
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 |  |  |  |  | RISで管理している線量情報（核医学実投与量など）を取得・管理できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  | 線量情報の収集元（ソース：RDSR、R-RDSR、Image、RIS）を区別し、収集元で検索、抽出できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 |  |  |  |  | 核医学実投与量を登録できること。マスタで核種、投与薬品名を管理し、投与薬品を選択すると、自動的に減衰計算を行い投与量、投与時刻を表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 |  |  |  |  | 下記に示す線量指標を記録・管理できること。 ・CT ： (CTDIvol,DLP) ・XA ： (患者照射基準点線量 Ka,r,面積空気カーマ積算値PKA,基準透視線量率,透視時間,撮影回数) ・NM ： (投与量・投与薬品名,投与時刻) ・CR/DX ： (入射表面線量,NDD-M計算,EI (Exposure Index)) ・RF ： (診断透視)(患者照射基準点線量 Ka,r,面積空気カーマ積算値PKA,透視時間,撮影回数) ・MG ： (マンモグラフィ)(平均乳腺線量)
画像 | 8 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4 | 検査実施情報連携
画像 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | RISと接続し、患者基本情報、検査オーダー、検査実施情報を取得し、線量情報と連結し管理できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | グラフィカルユーザーインターフェイスにより、受信したRISデータ(薬剤投与量などを含む)を変換して登録できること。（変換処理としては、データの正規化や単位変換(例GymGy)などを行う。）
画像 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  | RISから取得した患者基本情報（身長、体重情報など）を、検索・絞り込みの条件として利用できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  | CT検査の撮影シーケンスとRDSRの出力データを紐づけ、シーケンス毎に線量情報を管理でき、シーケンス毎の線量見直しができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 患者単位
画像 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | 患者単位で検査オーダー毎の線量情報を一覧表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 一覧画面では、指定項目表示、全項目表示をボタンで切り替えられること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 一覧画面から検査オーダーを選択すると線量情報の詳細（撮影プロトコル毎のDLP、XAにおけるアーム角度毎に集約した線量など）が表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 一覧画面の各検査オーダからモダリティ種毎の線量レポートが表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  | 線量レポートには、RISより収集した患者属性・検査情報が表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 | 検査プロトコル単位
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | 期間、モダリティ、検査室、検査機器、プロトコル、患者基本情報（年齢、身長、体重、BMI）、集計対象項目（DLP_TOTAL、CTDIvolなど）、収集元ソースを条件に検索できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |  |  |  |  | 検索結果の一覧画面には、線量情報項目（RDSR、IMAGE）とRIS情報（患者属性、実施検査室、実施技師、施行医師）とを紐づけた表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |  | 検索結果をさらに、絞り込み検索できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  | 絞り込み検索条件に、RISから収集した情報が使用できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  | 検索・絞り込み条件をプリセットする専用画面機能を有すること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | プリセット条件では、モダリティ種別、検査機器、期間、プロトコル、ソース、基準値指標を検索条件にできること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 |  |  |  |  | 検索結果から一時的にグラフ表示から除外するデータ（はずれ値）を指定できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 検査プロコル（CTAcquisition Type)を条件として、同一検査内の複数シリーズの線量情報(CTDIvol,DLP)を集約できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  | 検索結果一覧は、キーワードを含む選択肢（文字列）によりフィルタリングできること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  | 4 | データ分析・可視化
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 |  |  |  |  | 一覧画面の集計対象項目単位で、登録した基準値と比較評価できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 |  |  |  |  | 基準値は、Japan DRLs2020などのガイドラインの他に、施設固有で登録できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 |  |  |  |  | 線量情報は、グラフ表示（棒グラフ・散布図、箱ひげ図・度数分布）できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | グラフ表示では、選択した基準値ラインが表示され基準値との比較が視覚的に容易であること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  | 基準値を超えている検査のみをリスト表示、割合表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 |  |  |  |  | 基準値を超えている検査のみをリストをCSVファイルで出力できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 |  |  |  |  | はずれ値は、集計対象外として分類できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | 基準値を超えている検査レビュー用として、フリーコメント入力できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 |  |  |  |  | 棒グラフ表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 |  |  |  |  | 棒グラフにマウスオーバーすることにより、該当検査情報をバルーン表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 11 |  |  |  |  | 線量値の上限と下限を指示することで、利用者が着目している線量値のゾーンを絞り込み表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 |  |  |  |  | マウス操作で表示範囲を選択することで、絞り込み・拡大表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 13 |  |  |  |  | グラフに表示されている照射情報もしくは基準値オーバーリストをクリックすると画像ビューアを起動し、該当検査のDICOM画像の参照がこと。このとき、患者ID、受付番号、検査日、検査種別などの情報を引数として渡せること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 14 |  |  |  |  | CTではDLPとCTDIvolの2種類の集計対象項目を同時に棒グラフに表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 15 |  |  |  |  | アンギオではDAPとDose(RP)などの2種類の集計対象項目を、Planeごとに同時に棒グラフに表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 16 |  |  |  |  | 箱ひげ図・度数分布表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 17 |  |  |  |  | 絞り込んだ検索結果の集合に関して、最大値、75%タイル値、中央値、平均値および25％タイル値を、箱ひげ図上で示すとともに、各値を数値で表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 18 |  |  |  |  | 絞り込んだ検索結果の集合に関して、度数分布の表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 |  |  |  |  | 箱ひげ図と度数分布を同時に並べて、線量値を同一のスケールに合わせることで、両者の比較ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 20 |  |  |  |  | 検査室やプロトコルなどで集約した複数の箱ひげ図を表示できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 21 |  |  |  |  | 散布図表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 22 |  |  |  |  | 検査プロトコル単位表示で検索した結果から散布図（横軸：体重、縦軸：線量）による線量表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 23 |  |  |  |  | 検査装置が複数台数ある場合、装置毎に色替え表示をおこない、装置毎の情報表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 6 | 24 |  |  |  |  | 散布図上のドット（点）に紐づく情報をバルーン等で、散布図上で情報表示が可能であること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 7 |  |  |  |  | 4 | その他業務支援
画像 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 |  |  |  |  | 登録した線量情報の編集（データの修正、行の削除など）ができること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 |  |  |  |  | IVRで高線量被ばくがあった場合、任意の担当者（主に技師）にその旨を通知することができること。 ※現状は、3Gy以上、又は、１ヶ月以内に同部位被ばくがある人の1Gy以上を高線量被ばくとしている。今後変更される可能性があるため閾値は変更できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 |  |  |  |  | 核医学検査の線量情報を専用画面で登録できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 |  |  |  |  | 核種・投与薬品名は本システムの薬品マスタから取得したメニューから選択できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 |  |  |  |  | 検定日・検定時刻・検定量を登録できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 |  |  |  |  | 投与日、投与時刻、投与量を登録できること。
画像 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 |  |  |  |  | 投与量は、指定されている薬品、検定日時、検定量、投与日時および核種に紐付く半減期から、減衰計算を行い、自動で算出できること。
画像 | 8 | 1 | 5 | [5 empty] | 3 | 統計管理、データ出力分析・帳票
画像 | 8 | 1 | 5 | 1 | [5 empty] | 患者単位一覧、検査プロトコル単位一覧の検索結果をCSV形式ファイルに出力できること。
画像 | 8 | 1 | 5 | 2 | [5 empty] | 検査プロトコル単位一覧で基準値をオーバーしたリストをCSV形式ファイルに出力できること。
画像 | 8 | 1 | 5 | 3 | [5 empty] | 患者毎のレポートを出力できること。
画像 | 8 | 1 | 5 | 4 | [5 empty] | DICOM受信機能、検索機能、転送要求機能のログ表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | システム管理
画像 | 8 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 監査証跡を管理できること。
画像 | 8 | 1 | 6 | 2 | [5 empty] | 監査証跡記録は手動操作を対象とし、ログイン/ログアウト/検索/画像表示（線量情報表示機能、検査プロトコル登録機能の検索時）/表示（線量情報表示機能の画面表示時、線量情報表示機能の画面表示時）/CSV出力を記録できること。
画像 | 8 | 1 | 6 | 3 | [5 empty] | 再起動なしで24時間365日使用可能であること。指定された日時に自動的に再起動処理が行えること。
画像 | 8 | 1 | 7 | [5 empty] | 3 | マスタメンテナンス
画像 | 8 | 1 | 7 | 1 | [5 empty] | マスタデータメンテナンス専用画面によりマスターデータのメンテナンスができること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 2 | [5 empty] | ユーザ情報を管理できること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 3 | [5 empty] | 検査プロトコルの管理に利用する線量基準値を登録管理できること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 4 | [5 empty] | JapanDRLs2020及び施設固有で設定する基準値をそれぞれ登録、管理ができること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 5 | [5 empty] | JapanDRLsがバージョンアップした場合に、新規項目の追加や、基準値の変更等に柔軟に対応できること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 6 | [5 empty] | 保存期間を超えた受信データおよびログを自動削除する設定ができること。。
画像 | 8 | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | DICOM検索機能、DICOM転送要求機能に関する各種設定および転送対象の一覧表示ができること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 8 | [5 empty] | 専用画面によりDICOMファイルより解析したタグ情報をデータベースに登録する設定ができること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 9 | [5 empty] | 検査プロトコル登録機能で使用される検査プロトコル設定をメンテナンスできること。検査種別・部位・方向・左右・検査方法の組み合わせで、マスタ登録できること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 10 | [5 empty] | 検査プロトコル登録機能で使用する検査プロトコルごとのシーケンス設定ができること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 11 | [5 empty] | RDSR・IMAGE_dose・RIS由来のタグを解析し、取得したデータをデータベースへマッピングするための設定ができること。
画像 | 8 | 1 | 7 | 12 | [5 empty] | 線量情報表示の各画面のグリッドに表示する列定義の設定が、モダリティごとにできること。