## 超音波システム
１０．超音波システム
仕様書番号 | [8 empty] | 要件
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
画像 | ①: 10 | 超音波システム
画像 | ①: 10; ②: 1 | 運用方針（以下の方針を踏まえ、提案を行うこと）
画像 | ①: 10; ②: 1; ③: 1 | 外来各科や検査受付から主要な検査の混雑状況が把握でき、待ちの少ない検査や処置等の順番を入れ替えられる運用を目指す
画像 | ①: 10; ②: 1; ③: 2 | 患者の診察や検査で使用する呼び込み番号の種類は最低限とすることを目指す
画像 | ①: 10; ②: 1; ③: 3 | 病棟ポータブル撮影の画像が超音波システム等へ取り込みがしやすい
画像 | ①: 10; ②: 1; ③: 4 | 動画の保存先が一元化されている
画像 | ①: 10; ②: 1; ③: 5 | 写真やスキャン文書等の検査結果も統合ビューアで一元的に閲覧できる
画像 | ①: 10; ②: 1; ③: 6 | 外来の生産性等を把握するためのログ情報が抽出できる
画像 | ①: 10; ②: 1; ③: 7 | 統計等のデータが抽出しやすい
画像 | ①: 10; ②: 1; ③: 8 | 検査の進捗情報が電子カルテ上で確認できる
画像 | ①: 10; ②: 2 | システム別方針（以下の方針を踏まえ、提案を行うこと）
画像 | ①: 10; ②: 2; ③: 1 | 動画像やレポートが電子カルテ（統合ビューア）に表示され、一元的かつ迅速に閲覧が可能
画像 | ①: 10; ②: 2; ③: 2 | 動画像やレポートが電子カルテ（統合ビューア）に表示されるだけでなく、部門システムへのリンクにより、動画等の直接閲覧が素早く可能
画像 | ①: 10; ②: 2; ③: 3 | 外来の生産性等を把握するため、受付時間や検査開始時間、検査終了時間等のログ情報が抽出可能
画像 | ①: 10; ②: 2; ③: 4 | 統計や患者台帳等の作成に必要なデータが抽出可能
画像 | ①: 10; ②: 2; ③: 5 | ライセンス数にとらわれずに、所見入力が可能
画像 | ①: 10; ②: 2; ③: 6 | 病棟ポータブルエコーの簡便なコスト算定方法を検討
画像 | ①: 10; ②: 3 | 機能要件
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1 | 共通機能 ※超音波検査部門システムとして以下の機能を有すること
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 1 | 基本要件
画像 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 超音波検査部門から発生する画像に関しては、PACSに保存し、システム連携を行うこと。
画像 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 生理検査部門から発生する検査結果・レポートは全て当院の統合ビューアに連携を行うこと。接続にかかる費用は当部門システムの落札業者が負担すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | インストールが必要な部門システム専用ソフトウェアは当院の電子カルテ端末上への相乗りを行うこと。クライアントの台数は、内視鏡室24、超音波室10、生理検査受付2、すみれ6、アンギオ室1、16階病棟1であること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | システムバックアップはNASによるバックアップではなく、復旧が容易なバックアップサーバによるバックアップを行うこと
画像 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | サーバ構築を同じく導入検討している画像システム側のサーバにて一括で仮想化対応ができる場合は対応すること。 対応不可の場合、以下に準拠したサーバハードウェアを導入すること
画像 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 部門システムのユーザ認証について、以下の通り対応すること。 ・HIS相乗り端末の場合： 原則としてシングルサインオン（SSO）を実現すること。 SSO連携が困難な場合は、別途協議の上、代替手段を検討すること。 ・部門専用端末の場合： シングルサインオン（SSO）を実現すること。 SSO連携が困難な場合は、電子カルテシステムと部門システムのID・パスワードを自動的に同期し、２要素認証によるログイン処理が可能であること。 上記のユーザ認証が困難な場合は、別途協議の上、代替手段を検討すること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 2 | サーバハードウェア要件
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | データベースサーバ1台は以下の要件相当以上を満たすこと
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 【CPU】Xeon E-2434G 3.4G, 8M キャッシュ,4C/8T,ﾀｰﾎﾞ
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 【メモリ】32GB（16GBx2)
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 【RAID】RAID5+HS
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 【HDD構成】(600GB SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ )×8
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 |  |  |  | 【ドライブ】DVD＋/-RW,SATA,内臓
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 |  |  |  | 【オンボードNIC】1000Base-T(Broadcom 5720) x2
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 【電源】冗長
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 |  |  |  | 【OS+CAL】Windows Server ® loT 2022 Standard(16 Core,5 Clt)
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 【データベースソフト】Oracle Database ライセンス
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 |  |  |  | 【バックアップソフト】ベリタステクノロジーズ BACKUPEXEC21 SERVER BM1年付き新規/追加 (型番:11482-M0008)
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  | 【リモートメンテソフト】インターコム LAPLINK 14.4 (企業ライセンス)メディアあり
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 |  |  |  | ゲートウェイサーバ5台は以下の要件相当以上を満たすこと
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 |  |  |  | 【CPU】Xeon E-2434 3.4G, 8M キャッシュ,4C/8T
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 |  |  |  | 【メモリ】16GB（16GB×1)
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 |  |  |  | 【RAID】RAID5+HS
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 |  |  |  | 【HDD構成】(1.2TB SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ)×4
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 |  |  |  | 【ドライブ】DVD＋/-RW,SATA,内臓
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 |  |  |  | 【オンボードNIC】1000Base-T(Broadcom 5720) x2
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20 |  |  |  | 【増設NIC】なし
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 21 |  |  |  | 【電源】冗長
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 |  |  |  | 【OS+CAL】【OS+CAL】Windows Server ® loT 2022 Standard(16 Core,5 Clt)
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 |  |  |  | 【リモートメンテソフト】インターコム LAPLINK 14.4 (企業ライセンス)メディアあり
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 24 |  |  |  | WEBサーバ1台は以下の要件相当以上を満たすこと
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 25 |  |  |  | 【CPU】Xeon E-2434 3.4G,8M ｷｬｯｼｭ,4C/8T,ﾀｰﾎ
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 26 |  |  |  | 【メモリ】16GB（16GBx1)
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 27 |  |  |  | 【RAID】RAID5 + HS
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 28 |  |  |  | 【HDD構成】(600GB SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ)×3
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 29 |  |  |  | 【ドライブ】DVD＋/-RW,SATA,内臓
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 30 |  |  |  | 【オンボードNIC】1000Base-T(Broadcom 5720) x2
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 31 |  |  |  | 【増設NIC】Broadcom 5720 デュアル ポート 1GbE BASE-T アダプター,PCIe Full Height×1
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 32 |  |  |  | 【電源】冗長
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 33 |  |  |  | 【OS+CAL】【OS+CAL】Windows Server ® loT 2022 Standard(16 Core,5 Clt)
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 34 |  |  |  | 【リモートメンテソフト】インターコム LAPLINK 14.4 (企業ライセンス)メディアあり
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 35 |  |  |  | バックアップサーバは以下の要件相当以上を満たすこと
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 36 |  |  |  | 【CPU】Xeon E-2434G 3.4GHz,8M ｷｬｯｼｭ,4C/8T
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 37 |  |  |  | 【メモリ】16GB（16GBx1)
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 38 |  |  |  | 【RAID】RAID5 + HS
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 39 |  |  |  | 【HDD構成】(600GB SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ)×3
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 40 |  |  |  | 【ドライブ】DVD＋/-RW,SATA,内臓
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 41 |  |  |  | 【オンボードNIC】1000Base-T(Broadcom 5720) x2
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 42 |  |  |  | 【増設NIC】Broadcom 5720 デュアル ポート 1GbE BASE-T アダプター,PCIe Full Height×1
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 43 |  |  |  | 【電源】冗長
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 44 |  |  |  | 【OS+CAL】Windows Server ® loT 2022 Standard(16 Core,5 Clt)
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 45 |  |  |  | 【バックアップシステム】RDXオートローダ、RDXカートリッジ
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 46 |  |  |  | 【リモートメンテソフト】インターコム LAPLINK 14.4 (企業ライセンス)メディアあり
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 47 |  |  |  | 【バックアップソフト】BACKUPEXEC23
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 48 |  |  |  | 無停電電源装置は以下の要件相当以上を満たすこと
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 49 |  |  |  | 無停電電源装置はサーバ本体を5分以上バックアップする機能を有すること
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 無停電電源装置は停電を感知し、異常信号をサーバ装置本体へ通知する機能を有すること
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 51 |  |  |  | サーバディスプレイは以下の要件相当以上を満たすこと
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 52 |  |  |  | サイズ：1U 18.5型 フラットパネル モニタ
画像 | 10 | 3 | 1 | 2 | 53 |  |  |  | 解像度：1280×1024相当以上
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 3 | クライアントHW要件
画像 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | クライアントHW（ノートPC）3台(超音波室、内視鏡室1、サーバ室1)は以下の要件相当以上を満たすこと
画像 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | CPU： インテル(R) Core(TM) i5-1335U（10C/最大4.60GHz/12M)
画像 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | RAM： 8GB (8GB x1) DDR5 5600MT/s
画像 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | OS： Windows 10 lo Enterprise 2021
画像 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | SSD： 256GB SSD
画像 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 |  |  |  | 光学ドライブ： あり
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 4 | 画像ファイリング・参照機能
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 画像ファイリングシステムは以下の仕様を満たすこと。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 院内の既存システムを活用し、内視鏡画像・エコー画像を保存すること。既存システムとはAccession#を用いた連携を行い、たとえば本システムでのレポート作成時、1クリックもしくは自動で該当検査に対する既存画像システムが起動し、参照やキーイメージの添付ができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | エコーViewer機能は以下を満たすこと。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 電子カルテへの配信を含め、圧縮せず、現画質のまま動画を配信できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 検査・画像を選択した際、画像が動画の場合、自動的に再生されること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |  |  |  | 再生速度がDICOMタグで指示されている場合、その速度を維持して再生させること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 |  |  |  | 画面を分割表示した際、異なる再生速度の画像を配置しても、それぞれの分割画面が独立して、DICOMのタグで指示された速度で再生されること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 |  |  |  | 画面を分割表示した際、異なる心拍数（異なる再生時間）を配置しても、開始心拍が同一であれば、停止せずに同期再生ができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 |  |  |  | 動画再生中であっても、拡大、画質などの調整ができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | ワンクリックで前回と比較表示を開始できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 |  |  |  | 再生、停止、コマ送り、シリーズ送り、シリーズ戻しといった操作が、マウスだけでなく、キーボードでも操作できる機能有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 |  |  |  | 汎用画像としてmp4（H264）、AVI、JPEG、PNGに変換できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 |  |  |  | 汎用画像に変換する際、画面上に表示されている属性情報を消去して変換する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 |  |  |  | ビューワ上に常に関連する過去の検査リストが表示されていること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 受信した画像を非表示にする機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 |  |  |  | 保存された画像の属性情報を修正したり、オーダーと関連付ける機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 |  |  |  | 任意検査の画像を別検査に移動する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 |  |  |  | エコーViewerの解析機能は以下を満たすこと
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19 |  |  |  | 2D（距離、面積、体積）、M-Mode(距離、時間、傾き）Doppler（速度、時間、傾き、VTI）計測機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 |  |  |  | 心臓部位別の距離や面積、部位・flowごとの流速や時間、EFBiPlaneの計算やなど、一般的な心エコー計測・計算する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 |  |  |  | 複数回計測した場合、その値を利用する計算値に対し、どの計測値を利用するか選択できること。 またこの際、平均値も選択できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 |  |  |  | 分割表示時にどの分割画面でも計測できること。 例えば、左右に4チャンバービューを配置し、左で拡張末期、右で収縮期を計測できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 23 |  |  |  | DICOM送信で受信されたデータであれば、過去画像も計測できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 24 |  |  |  | 計測値や計算値の項目名称や表示・非表示の選択、順番などは、カスタマイズ可能なこと。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 25 |  |  |  | 計測機能はビューワを使用する端末、例えば外来の電子カルテ端末や医局の端末でも利用できること また、その機能を利用できるユーザーを制限できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 26 |  |  |  | ビューワで計測した画像を、DICOM Secondaly Caputureとしてサーバーに保存できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 4 | 27 |  |  |  | ビューワで計測した結果は自動的に保存され、後日修正できること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 5 | 【超音波検査】部門運用
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 受付機能・ワークリスト機能
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 超音波オーダの検査状態として、依頼中・受付済・検査中・実施済・仮報告・報告済・中止を管理する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 超音波オーダ状況一覧は、検査種別・患者ＩＤ・カナ氏名・性別・生年月日・入外区分・診療科・病棟・検査日（日付範囲）・検査状態を検索条件としてその検索結果を一覧表示する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 |  |  |  | 検索条件は各検査室端末別に初期状態を設定する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 検索結果の生理オーダ状況一覧は、検査日・検査時間・検査種別・検査項目・患者ＩＤ・カナ氏名・漢字氏名・性別・生年月日・年齢・体重・身長・診療科・病棟・検査状態・依頼医・検査コメントを表示する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 |  |  |  | 病院情報システムダウン時に備え、超音波検査依頼情報を作成・登録し検査を続行する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 |  |  |  | 超音波オーダ状況一覧は、表示順を各項目別に並び替える機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 |  |  |  | 超音波オーダ状況一覧に表示する項目の表示有無や表示順を各端末別に任意に設定する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 |  |  |  | 超音波オーダ状況一覧は、検査状態別に色分けして表示する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 |  |  |  | 超音波オーダ状況一覧の各検査状態別合計件数を表示する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 |  |  |  | 超音波オーダ状況一覧の内容を一定時間毎に自動的に更新する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 |  |  |  | 患者ＩＤカード・バーコード等により、該当患者の当日の検査一覧を表示する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 |  |  |  | 検査ラベルにバーコードを印字する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 |  |  |  | 検査受付時または任意の時点で、検査ラベルを指定された書式により印刷する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 |  |  |  | 受付操作により検査状態を依頼中から受付済に変更する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 |  |  |  | 検査受付時、受付情報を病院情報システムに通知する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 17 |  |  |  | 複数の検査を選択し一度に受付操作を行う機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 |  |  |  | 超音波オーダ状況一覧から、選択した該当患者の当日における他の超音波オーダ一覧を表示する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 |  |  |  | 超音波オーダ状況一覧の内容を検査ワークシートとして任意の時点で印刷する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20 |  |  |  | 検査受付時、オーダ確認操作により病院情報システムで依頼されたオーダ詳細情報(至急検査依頼、出張検査依頼等)を参照する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21 |  |  |  | 受付時に検査項目に応じた帳票を発行する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22 |  |  |  | 超音波検査など受付済の検査をどの部屋で行うかをプランニングできる部屋割り機能を有すること。 部屋割り機能は、受付済み検査を部屋と時間帯を表記したボックスにドラッグ＆ドロップすることで実現できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 23 |  |  |  | 部屋割り機能を用いることで、どの検査（検査項目、患者）をどこの部屋で誰が実施しており、また検査開始から何分経過しているかをひとめであらわす状況表示機能を有すること
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 |  |  |  | 各メーカーのファイリングシステム連携及びMWM、MPPSの連携を前提に予約時間、受付時間、検査開始時間、検査終了時間を管理しそれぞれの差分時間を出力しワークリスト上に表記することができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 5 | 25 |  |  |  | 複数の検査依頼、複数の患者が受付済みの場合、受付した順が時刻(秒単位)でわかる機能を有すること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 6 | 検査開始機能
画像 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 各超音波機能検査室端末において、当該検査室における該当超音波機能検査の受付済検査オーダ一覧を表示する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 受付済検査オーダ一覧から、検査オーダを選択し検査開始操作により検査状態を受付済から検査中に変更する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |  |  |  | 検査開始時、病院情報システムで依頼されたオーダ詳細情報を参照する機能を有すること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 7 | 【超音波】実施機能
画像 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  |  | 超音波装置から検査終了情報を取得し、自動的に検査状態を検査中から実施済に変更する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 |  |  |  | 検査実施操作時、検査内容の変更・追加薬剤情報・追加加算情報・検査者を入力し、医事情報として病院情報システムに通知する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 |  |  |  | 一度入力した検査実施内容を変更し、医事情報として病院情報システムに通知する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 |  |  |  | 検査実施情報は検査種別毎に初期表示項目を設定する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 |  |  |  | 病棟ポータブル機器から検査結果の取り込みを、無線LANを利用して簡素化できること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 8 | 【超音波】レポート機能
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 検査レポートは院内ネットワークに接続された電子カルテ端末上どこからでも記載が可能であること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 |  |  |  | レポートはセキュリティの担保とトレーサビリティの担保のため版管理を行うことができること
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 3 |  |  |  | 確定レポートに関して編集をする場合は、次版作成とし、これまで作成された確定レポートは全て版ごとに保存されていること また、過去に作成された版番のﾚﾎﾟｰﾄをﾚﾎﾟｰﾄ作成中に同一端末にてすぐに参照することができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 |  |  |  | 各超音波室端末において報告書作成時、検査報告操作により検査状態を実施済から報告済に変更する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 |  |  |  | 各種超音波検査向け専用報告書入力画面を作成することが可能なこと。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 |  |  |  | 専用報告書入力画面は、当院が指定する書式で作成すること。書式は以下の書式を用意すること。 ・心臓エコー・小児心臓エコー・胎児心臓エコー・経胸壁心臓エコー・負荷特殊心臓エコー・経食道エコー・頸動脈エコー・腹部エコー・腹部造影エコー・肝穿刺エコー・腎動脈エコー・腎ドプラエコー・体表エコー・下肢静脈エコー・下肢動脈エコー・乳腺エコー・甲状腺エコー
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 |  |  |  | DICOM SR対応の超音波検査機器からSR情報を受信することが可能なこと。受信したSR情報は超音波レポートへの転記が可能なこと。SR対象部位：心臓エコー、小児心臓エコー、胎児心臓エコー、頸動脈エコー、下肢動脈エコー、腎動脈エコー、甲状腺エコー。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 事前に登録した定型文を呼び出し所見・コメント等をレポートに入力する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 |  |  |  | 所見・コメント内容の定型文は、ユーザが自由に追加・修正・削除出来る機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 |  |  |  | 所見・コメント内容の定型文は、複数テキストを選択した場合、選択したテキスト同士の区切りを改行、コンマ、スペースのいづれかで選択できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11 |  |  |  | リストボックス、チェックボックスからの選択により、容易にレポートを作成する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 |  |  |  | 同一検査項目の直近過去データを1クリックで転記することが可能であること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 |  |  |  | 事前に登録したテンプレートシェーマを呼び出す機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 |  |  |  | キー画像の選択がドラッグ＆ドロップの操作で可能であること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 15 |  |  |  | 画像をクリップボードからレポートに貼り付ける機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 16 |  |  |  | 画像やＰＤＦをファイルからレポートに貼り付ける機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 |  |  |  | キー画像のレポートへの添付は10枚以上行えること
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 18 |  |  |  | レポートに添付されたキー画像をダブルクリックすることで、添付されたものと同一のimg noのデータを画像Viewer上に展開され、参照することが可能であること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 19 |  |  |  | レポートに貼り付けた画像に画像タイトルを入力する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20 |  |  |  | シェーマ、画像を問わず以下のアノテーションが利用できること。 ・直線、円、矩形、矢印、文字入力、色、修正ペン（オリジナルシェーマの修正）、消しゴム
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 21 |  |  |  | 各種検査レポートがレーザプリンタなどで出力できる機能を有すること。印刷フォーマットは検査項目毎に設定でき、レポートを入力するためのフォーマットとは区別されること
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 22 |  |  |  | 仮保存状態の検査レポート（未完了検査も含む）は、レポート上仮保存状態であることを明示したうえで配信が可能なこと。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 23 |  |  |  | 一時保存状態を持ち、院内に配信しない状態での保存ができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24 |  |  |  | 病院情報システムから、患者ＩＤ連携により該当患者の検査履歴を検索表示する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 25 |  |  |  | 病院情報システムから、オーダ番号により該当レポートを直接参照可能な機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 26 |  |  |  | 超音波診断装置からの計測値情報を、レポートに自動的に埋め込む機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 27 |  |  |  | レポートソフトウェアはバージョンアップ管理や、本システムを更新する際のデータ移行を鑑み、データ移行が現実的に困難なFile Maker等の汎用ソフトウェアではなく、メーカーが開発し、保証するプロダクトとしてのレポートソフトウェアであること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 28 |  |  |  | 既存システムに保存された検査レポートはデータ移行を行うこと。データ移行費についても、落札業者が負担すること
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 29 |  |  |  | DICOM SR対応の超音波検査機器からSR情報を受信することが可能なこと。受信したSR情報は超音波レポートへの転記が可能なこと。 また、受診したSR情報は修正することが可能であること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 30 |  |  |  | エコー画像に、HRや周波数などの検査条件が可能な範囲で表示されること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 31 |  |  |  | 記録した画像を任意に削除あるいは非表示にすることができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 32 |  |  |  | スキャナーと連動し、読み取った画像を直接レポートに貼り付ける機能を有すること
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 33 |  |  |  | 検査者は複数名入力することができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 34 |  |  |  | オーダー情報の無い画像と検査情報の紐付け操作を行う事ができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 35 |  |  |  | 検査画像の統合・分離操作を行う事ができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 36 |  |  |  | キー画像上で計測を行うことができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 37 |  |  |  | 計測値の表示は小数第2位まで可能であること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 38 |  |  |  | 計測を行う際はキャリブレーションが不要であること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 39 |  |  |  | 計測値情報をレポートに自動的に埋め込む機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 40 |  |  |  | 心エコー図検査の画像ファイリングシステム、あるいは所見システムにおいて、記録された心エコー図画像から下記項目の再計測をキャリブレーションなしで行えること。 ・２D画像で同時に複数の距離計測、同時に複数の角度計測、同時に複数の面積計測、DISC法による左室拡張末期容量と左室収縮末期容積と左室駆出率の計測、M-mode画像で同時に複数の距離計測、同時に複数の時間計測、連続波あるいはパルスドプラ画像で同時に複数の時間計測、同時に複数の速度計測、同時に複数の平均速度計測、同時に複数の時間速度積分計測、同時に複数のpressure half time計測
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 41 |  |  |  | 電子カルテと連携し身長、体重から体表面積を算出し、さらにそれを基準にして各計測項目のZ scoreを算出、自動表記すること
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 42 |  |  |  | 超音波装置解析装置での解析結果および解析画面を、超音波装置解析装置から直接DICOM動画に送信できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 43 |  |  |  | 患者一覧画面で至急のチェックボックスがあり、至急で所見をつけなければならない患者が容易にわかること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 44 |  |  |  | 患者一覧画面で至急のチェックボックスのチェックのついている患者をソートすることができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 45 |  |  |  | 患者一覧画面で至急のチェックボックスはレポート確定後はそのチェックが自動で消えること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 46 |  |  |  | エコーレポートやアンギオレポート、また検査画像の内容を電子カルテにテキストベースで連携できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 47 |  |  |  | 画像付きのレポート（PDF形式等）を電子カルテへ送信し、テキストベースのレポートと同じところにリンクを表示できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 48 |  |  |  | 各病棟、ICU、手術室で記録したエコー画像を無線で取り込み、オーダーと紐付けすることができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 49 |  |  |  | データー取り込み時のオーダー、検査受付、検査終了の一連の業務進行が簡便な操作（最小限のクリック数、情報の集約、入力フォームの簡素化など）で行える機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 50 |  |  |  | レポートソフトウェアはバージョンアップ管理や、本システムを更新する際のデータ移行を鑑み、データ移行が現実的に困難なFile Maker等の汎用ソフトウェアではなく、メーカーが開発し、保証するプロダクトとしてのレポートソフトウェアであること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 51 |  |  |  | 既存システムに保存された検査レポート、動画や静止画像については統合ビューアで参照できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 52 |  |  |  | 入力テンプレートの内容変更や新規作成については、保守範囲内でサポートを行うこと。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 53 |  |  |  | 電子カルテへレポート完了の旨を、ポップアップや外来患者一覧への反映などで通知できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 54 |  |  |  | 電子カルテと連携し身長、体重から体表面積を算出し、さらにそれを基準にして各計測項目のZ scoreを算出、自動表記すること
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 55 |  |  |  | 画像の非表示や並び替えが行えること
画像 | 10 | 3 | 1 | 8 | 56 |  |  |  | パニック値報告を行った報告書であることを表示できるようにする。パニック値内容も参照できて欲しい。ただし報告書には印字されないようにする。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 9 | 他画像、検体検査結果等参照機能
画像 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | 該当患者の当日または直近のCT、MRI、MMG等の他画像や検体検査の結果が参照できる機能を有すること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 10 | 【超音波】検査中止
画像 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 超音波検査室端末において、検査中止操作により検査状態を中止に変更する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 検査中止操作時、検査中止情報を病院情報システムに通知する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 |  |  |  | 検査前状態
画像 | 10 | 3 | 1 | 10 | 4 |  |  |  | 各生理機能検査室端末において、誤操作等による検査状態を以前の状態に戻す機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 10 | 5 |  |  |  | 検査前状態操作時、必要に応じ検査状態変更情報を病院情報システムに通知する機能を有すること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 11 | 始業点検・終業点検
画像 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 |  |  |  | 任意の検査機器名称をシステム上に登録することができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 11 | 2 |  |  |  | 検査機器名称別の始業点検項目・終業点検項目を任意に設定することができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 |  |  |  | 各点検項目はチェックボックス形式などで点検状況を入力または資料の取り込みができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 |  |  |  | 入力された内容は帳票として出力、印刷することができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 11 | 5 |  |  |  | 機器登録や点検項目の設定は管理者ユーザーで設定することができること
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 12 | 検索・集計・統計
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 検査日報を指定された書式で印刷する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 2 |  |  |  | 検査月報を指定された書式で印刷する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 3 |  |  |  | 検査年報を指定された書式で印刷する機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 内視鏡レポート検索においてレポート記載と同様のマスタを動かし検索項目を設定することができること
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 5 |  |  |  | 検索はユーザー単位もしくはシステム単位で条件保存を行うことができること
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 6 |  |  |  | 超音波レポートのテンプレートに入力した数値データでの検索を実施できること
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 7 |  |  |  | 超音波レポートのテンプレートに入力した数値データでの検索において、 以上、以下、範囲、の範囲指定を行い検索を実施できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 8 |  |  |  | 診断名や所見のテキスト情報での検索を実施できること。全部一致だけでなく部分一致などのあいまい検索が可能であること。また、あわせて全体コメントの部分についてもテキストの含む検索が可能であること
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 9 |  |  |  | 検索項目に関しては各項目をand/orで連携することができること。連結された検索条件は視認性確保のため、着色された傍線で連結されていることが視認できること
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 10 |  |  |  | 検査業務改善の指針とするため、検査開始時刻から検査終了時間の差分や、受付開始から検査終了時刻の差分をとることができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 11 |  |  |  | 上記の差分時間をワークリスト上に表示することができること。さらに、ＣＳＶファイルなどで出力することができること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 12 |  |  |  | CSVファイルに出力する際、指定項目を選択し出力することができること
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 13 |  |  |  | 検索範囲はレポート内容だけではなく、実施、JED患者背景情報も含まれること
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 14 |  |  |  | 所見システム中の記録データをデータベースとして統計解析ができるように、患者属性や測定数値・所見テキストをエクセル等のデータファイルとして出力できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 15 |  |  |  | 電子カルテ上のオーダー項目名でも検索やソートをかけられるようにできること
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 16 |  |  |  | 詳細検索で電子カルテ生理検査受付の受付コメントでの検索も可能にする。エクスポートも可能にする。
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 17 |  |  |  | 詳細検索画面で検索を行った際、検索中なのか状況が画面上に表示されるようにできないか。
画像 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18 |  |  |  | 詳細検索で「経胸壁心臓エコー」と所見用紙名だけでなく、「心臓成人ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ」「心臓成人超音波」「心臓成人超音波(当日)」「心臓成人(循内)」等さらに細分化したオーダー名での検索が可能であること。またこの条件でエキスポートも可能であること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 13 | マスター管理
画像 | 10 | 3 | 1 | 13 | 1 |  |  |  | 利用者名、職種、所属科等のユーザー管理を行える機能を有すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 |  |  |  | 検査者、承認医等の追加、削除を随時行う事ができること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 14 | システム連携
画像 | 10 | 3 | 1 | 14 | 1 |  |  |  | 統計情報用のデータ連携を行うこと。連携項目の詳細情報は実装協議で検討し対応すること。
画像 | ①: 10; ②: 3; ③: 1; ④: 15 | その他
画像 | 10 | 3 | 1 | 15 | 1 |  |  |  | 2回分の画像を比較する際に簡便に表示できること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 15 | 2 |  |  |  | 電子カルテ上は表示されている旧字体・環境依存文字の氏名が本システム上も表示できるようにすること。表示できない場合はカタカナで表記すること。
画像 | 10 | 3 | 1 | 15 | 3 |  |  |  | 異常所見なしにチェックをすると、規定の文面がデフォルトで所見に記載されるように設定できること。 例：腹部の異常なしボタン
画像 | 10 | 3 | 1 | 15 | 4 |  |  |  | 改訂履歴は本システム上で確認できるが、改訂理由等をHIS側で確認できること。ただし、報告書に印字されないようにすること
画像 | 10 | 3 | 1 | 15 | 5 |  |  |  | 前回履歴引用(取り込み)後にデータ取り込み(SR)を行った場合、全てのデータが更新され、最新の身長・体重が表示されること。 現行、身長・体重と測定していない項目については前回値がそのまま表示されてしまっている。
画像 | 10 | 3 | 1 | 15 | 6 |  |  |  | プレビュー画面を短時間で展開すること。また、プレビュー画面の展開時であっても他画面の入力が可能なこと。（現状では、プレビューを開くとそちらがアクティブになってしまい、入力途中の場合中断されてしまうため）
画像 | 10 | 3 | 1 | 15 | 7 |  |  |  | データ修正ツールを使用して編集後、ステータスがcompleteとなること。所見一覧の検査状況も自動で｢実施済｣となること。

## NEXUS2020仕様書 (hidden)
部門システム
（システム名称を記載）システム
仕様書番号 | [7 empty] | 要件 | OCGH記載欄
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |  | 区分 | 記載者氏名 | 備考（理由等）
運用方針（以下の方針を踏まえ、提案を行うこと） | bar: ① to ⑧
基本要件
超音波検査部門から発生する検査結果・レポートは全て当院の統合ビューアに連携を行うこと。
[8 empty] | インストールが必要な部門システム専用ソフトウェアは当院の電子カルテ端末上への相乗りを行うこと。 |  |  | 電子カルテに相乗り可能なソフトウェアになっております。
[8 empty] | 電子カルテシステムと自動で時間同期できること。 |  |  | 時刻サーバとの同期機能を実装しております。
[8 empty] | 電子カルテシステムで検査の受付、実施、中止の操作を行った際にはその検査状態が反映される機能を有すること。 |  |  | 標準機能として装備しております。
[8 empty] | 超音波所見入力システムから，電子カルテ端末の参照および他の画像参照のための院内端末への相乗りが可能なこと。 |  |  | ワークリスト画面からWEB参照にて対応可能です。
[8 empty] | どのモダリティメーカーでも接続できる汎用的なファイリングシステムであること。 |  |  | マルチモダリティに対応しております。
[8 empty] | 障害対策としてクライアント端末側に6か月間のデータを保存し、自動的に上書きされる仕組みを検討、提案すること。 |  |  | クライアント端末にも、ログデータの出力を行います。
画像ファイリング・参照機能
超音波検査部門から発生する画像に関しては、院内のPACSに保存し、システム連携を行うこと。
院内の他システムを活用し、エコー画像を保存すること。 他システムとはAccession#（オーダNo）を用いた連携を行い、 たとえば本システムでのレポート作成時、1クリックもしくは自動で該当検査に対する画像システムが起動し、参照やキーイメージの添付ができること。
超音波検査部門運用
受付機能・ワークリスト機能
超音波オーダの検査状態として、依頼中・受付済・検査中・実施済・仮報告・報告済・中止を管理する機能を有すること。
超音波オーダ状況一覧は、検査種別・患者ＩＤ・カナ氏名・性別・生年月日・入外区分・診療科・病棟・検査日（日付範囲）・検査状態を検索条件としてその検索結果を一覧表示する機能を有すること。
検索条件は各検査室端末別に初期状態を設定する機能を有すること。
[8 empty] | 検索結果の超音波オーダ状況一覧は、検査日・検査時間・検査種別・検査項目・患者ＩＤ・カナ氏名・漢字氏名・性別・生年月日・年齢・体重・身長・診療科・病棟・検査状態・依頼医・検査コメント、移動形態(車いす、ベッドなど)を表示する機能を有すること。 |  |  | ワークリスト画面の「リストビュー修正」の機能で実装しております。
病院情報システムダウン時に備え、超音波機能検査依頼情報を作成・登録し検査を続行する機能を有すること。
[8 empty] | 超音波オーダ状況一覧は、表示順を各項目別に並び替える機能を有すること。 |  |  | ワークリスト画面の「リストビュー修正」の機能で実装しております。
[8 empty] | 超音波オーダ状況一覧に表示する項目の表示有無や表示順を各端末別に任意に設定する機能を有すること。 |  |  | ワークリスト画面の「リストビュー修正」の機能で実装しております。
超音波オーダ状況一覧は、検査状態別に色分けして表示する機能を有すること。
超音波オーダ状況一覧の各検査状態別合計件数を表示する機能を有すること。
超音波オーダ状況一覧の内容を一定時間毎に自動的に更新する機能を有すること。
患者ＩＤカード・バーコード等により、該当患者の当日の検査一覧を表示する機能を有すること。
検査ラベルにバーコードを印字する機能を有すること。
検査受付時または任意の時点で、検査ラベルを指定された書式により印刷する機能を有すること。
[8 empty] | 受付操作により検査状態を依頼中から受付済に変更する機能を有すること。 |  |  | 進捗を「前状態」に戻す機能を実装しております。
[8 empty] | 検査受付時、受付情報を病院情報システムに通知する機能を有すること。 |  |  | 病院情報システムとの進捗状況の連携で対応可能です。
複数の検査を選択し一度に受付操作を行う機能を有すること。
[8 empty] | 複数の検査依頼、複数の患者が受付済みの場合、受付した順が時刻(秒単位)でわかる機能を有すること。 |  |  | 受付時間で、検査リストをソートする機能を実装しております。
[8 empty] | 超音波オーダ状況一覧から、選択した該当患者の当日における他の超音波オーダ一覧を表示する機能を有すること。 |  |  | ワークリスト画面の該当患者のリストから、「履歴参照」ボタンを押下すると、他の超音波オーダ一覧を表示する事が可能です。
超音波オーダ状況一覧の内容を検査ワークシートとして任意の時点で印刷する機能を有すること。
[8 empty] | 検査受付時、オーダ確認操作により病院情報システムで依頼されたオーダ詳細情報(至急検査依頼、出張検査依頼等)を参照する機能を有すること。 |  |  | 依頼詳細画面にて参照可能です。
受付時に検査項目に応じた帳票を発行する機能を有すること。
[8 empty] | エコー検査など受付済の検査をどの部屋で行うかをプランニングできる部屋割り機能を有すること。 |  |  | 技師支援機能にて対応可能です。
[8 empty] | 部屋割り機能は、受付済み検査を部屋と時間帯を表記したボックスにドラッグ＆ドロップすることで実現できること。 |  |  | 技師支援機能にて対応可能です。
[8 empty] | 部屋割り機能を用いることで、どの検査（検査項目、患者）をどこの部屋で誰が実施しており、また検査開始から何分経過しているかをひとめであらわす状況表示機能を有すること |  |  | 技師支援機能にて対応可能です。
紹介予約患者の診察前予約・診察前検査の受付ができること。
検査開始機能
各超音波機能検査室端末において、当該検査室における該当超音波機能検査の受付済検査オーダ一覧を表示する機能を有すること。
受付済検査オーダ一覧から、検査オーダを選択し検査開始操作により検査状態を受付済から検査中に変更する機能を有すること。
[8 empty] | 検査開始時、病院情報システムで依頼されたオーダ詳細情報を参照する機能を有すること。 |  |  | 依頼詳細画面にて参照可能です。
検査実施機能
[8 empty] | 各超音波機能検査室端末において検査終了時、検査実施操作により検査状態を検査中から実施済に変更する機能を有すること。 |  |  | 実施入力機能にて対応可能です。
[8 empty] | 検査実施操作時、検査内容の変更・追加薬剤情報・追加加算情報・検査者を入力し、医事情報として病院情報システムに通知する機能を有すること。 |  |  | 実施入力機能にて対応可能です。
[8 empty] | 一度入力した検査実施内容を変更し、医事情報として病院情報システムに通知する機能を有すること。 |  |  | 実施入力機能にて対応可能です。
[8 empty] | 検査実施情報は検査種別毎に初期表示項目を設定する機能を有すること。 |  |  | 実施入力機能にて対応可能です。
[8 empty] | 病棟ポータブル機器から検査結果の取り込みを、無線LANを利用して簡素化できること。 |  |  | エコー側の仕様で問題ない機種であれば可能です。
検査レポート機能
検査レポートはWEBレポート形式をとっており、院内ネットワークに接続された電子カルテ端末上どこからでも記載が可能であること。
レポートはセキュリティの担保とトレーサビリティの担保のため版管理を行うことができること。
[8 empty] | 確定レポートに関して編集をする場合は、次版作成とし、これまで作成された確定レポートは全て版ごとに保存されていること。 また、過去に作成された版番のﾚﾎﾟｰﾄをﾚﾎﾟｰﾄ作成中に同一端末にてすぐに参照することができること。 |  |  | レポート編集機能により、確定レポートからの修正があった場合は版管理をしております。
各超音波機能検査室端末において報告書作成時、検査報告操作により検査状態を実施済から報告済に変更する機能を有すること。
各種超音波機能検査向け専用報告書入力画面を作成することが可能なこと。
[8 empty] | 専用報告書入力画面は、当院が指定する書式で作成すること。 |  |  | 専用報告書入力画面の内容についてはお打ち合わせで随時対応を致します。
[8 empty] | DICOM SR対応の超音波検査機器からSR情報を受信することが可能なこと。受信したSR情報は超音波レポートへの転記が可能なこと。 また、受診したSR情報は修正することが可能であること。 |  |  | SR連携機能で対応可能です。
[8 empty] | 事前に登録した定型文を呼び出し所見・コメント等をレポートに入力する機能を有すること。 |  |  | 「定型分作成機能」にて対応可能です。
[8 empty] | 所見・コメント内容の定型文は、ユーザが自由に追加・修正・削除出来る機能を有すること。 |  |  | 「定型分作成機能」にて対応可能です。
[8 empty] | 所見・コメント内容の定型文は、複数テキストを選択した場合、選択したテキスト同士の区切りを改行、コンマ、スペースのいづれかで選択できること。 |  |  | 「定型分作成機能」にて対応可能です。
[8 empty] | リストボックス、チェックボックスからの選択により、容易にレポートを作成する機能を有すること。 |  |  | レポート作成機能にて実装しております。
[8 empty] | 同一検査項目の直近過去データを1クリックで転記することが可能であること。 |  |  | 履歴引用機能にて実装しております。
事前に登録したテンプレートシェーマを呼び出す機能を有すること。
キー画像の選択がドラッグ＆ドロップの操作で可能であること。
画像をクリップボードからレポートに貼り付ける機能を有すること。
画像やＰＤＦをファイルからレポートに貼り付ける機能を有すること。
キー画像のレポートへの添付は10枚以上行えること。
レポートに添付されたキー画像を選択することで、添付されたものと同一のimgのデータを画像Viewer上に展開され、参照することが可能であること。
[8 empty] | エコー画像に、HRやgain、scale、周波数などの検査条件が表示されること。 |  |  | エコー側の仕様で問題なければ可能です。
記録した画像を任意に削除あるいは非表示にすることができること。
スキャナーと連動し、読み取った画像を直接レポートに貼り付ける機能を有すること。
レポートに貼り付けた画像に画像タイトルを入力する機能を有すること。
[8 empty] | シェーマ、画像を問わず以下のアノテーションが利用できること。 ・直線、円、矩形、矢印、文字入力、色、修正ペン（オリジナルシェーマの修正）、消しゴム |  |  | アノテーション機能にて対応可能です。
各種検査レポートがレーザプリンタなどで出力できる機能を有すること。印刷フォーマットは検査項目毎に設定でき、レポートを入力するためのフォーマットとは区別されること。
[8 empty] | 仮保存状態の検査レポート（未完了検査も含む）は、レポート上仮保存状態であることを明示したうえで配信が可能なこと。 |  |  | レポートフォーマットの設定により対応可能です。
一時保存状態を持ち、院内に配信しない状態での保存ができること。
検査者は複数名入力することができること。
[8 empty] | オーダー情報の無い画像と検査情報の紐付け操作を行う事ができること。 |  |  | 修正ツールにて対応可能です。
[8 empty] | 検査画像の統合・分離操作を行う事ができること。 |  |  | 修正ツールにて対応可能です。
[8 empty] | 電子カルテから、患者ＩＤ連携により該当患者の検査履歴を検索表示する機能を有すること。 |  |  | URL連携ボタンを作成いただければURL連携可能です。
[8 empty] | 電子カルテから、オーダ番号により該当レポートを直接参照可能な機能を有すること。 |  |  | オーダに対してデータ格納通知を送りますのでオーダ単位の連携が可能です。
[8 empty] | 超音波診断装置からの計測値情報を、レポートに自動的に(あるいは任意で)埋め込む機能を有すること。 |  |  | SR連携機能で対応可能です。
[8 empty] | 超音波診断装置からの計測値情報を、レポートに自動的に(あるいは任意で)埋め込む機能は、複数の計測値情報から必要なものだけを選択して受信することができること。 |  |  | エコー側の仕様で問題ない機種であれば可能です。
[8 empty] | キー画像上で計測を行うことができること。 |  |  | 画像ビューアの機能で実装しております。
[8 empty] | 計測値の表示は小数第2位まで可能であること。 |  |  | レポートのテンプレート設定により対応可能です。
[8 empty] | 計測を行う際はキャリブレーションが不要であること。 |  |  | 画像ビューアの機能で実装しております。
[8 empty] | 計測値情報をレポートに自動的に埋め込む機能を有すること。 |  |  | 画像ビューアから再計測を行い、データ送信を行うと、レポート上に反映することが可能です。
[8 empty] | 心エコー図検査の画像ファイリングシステム、あるいは所見システムにおいて、記録された心エコー図画像から下記項目の再計測をキャリブレーションなしで行えること。 ・２D画像で同時に複数の距離計測、同時に複数の角度計測、同時に複数の面積計測、DISC法による左室拡張末期容量と左室収縮末期容積と左室駆出率の計測、M-mode画像で同時に複数の距離計測、同時に複数の時間計測、連続波あるいはパルスドプラ画像で同時に複数の時間計測、同時に複数の速度計測、同時に複数の平均速度計測、同時に複数の時間速度積分計測、同時に複数のpressure half time計測 |  |  | 画像ビューアの機能で実装しております。
[8 empty] | 電子カルテと連携し身長、体重から体表面積を算出し、さらにそれを基準にして各計測項目のZ scoreを算出、自動表記すること |  |  | レポートのテンプレート設定により対応可能です。
[8 empty] | エコー検査の記録動画は圧縮のないDICOMデータとして記録されること。また、そのDICOMデータを端末に出力できること。 |  |  | 画像ビューアの機能で実装しております。
[8 empty] | 超音波装置解析装置での解析結果および解析画面を、超音波装置解析装置から直接DICOM動画に送信できること。 |  |  | 超音波装置解析装置からのデータ受信も可能です。
[8 empty] | 患者一覧画面で至急のチェックボックスがあり、至急で所見をつけなければならない患者が容易にわかること。 |  |  | 進捗機能にて対応可能です。
[8 empty] | 患者一覧画面で至急のチェックボックスのチェックのついている患者をソートすることができること。 |  |  | 「至急」の内容で、検査リストをソートする機能を実装しております。
[8 empty] | 患者一覧画面で至急のチェックボックスはレポート確定後はそのチェックが自動で消えること。 |  |  | レポート確定後に「至急」の状態が変わるように致します。
[8 empty] | エコーレポートやアンギオレポート、また検査画像の内容を電子カルテにテキストベースで連携できること。 |  |  | csv、XML等のデータにて出力連携可能です。
[8 empty] | 画像付きのレポート（PDF形式等）を電子カルテへ送信し、テキストベースのレポートと同じところにリンクを表示できること。 |  |  | PDFのデータにて出力連携可能です。
[8 empty] | 各病棟、ICU、手術室で記録したエコー画像を無線で取り込み、オーダーと紐付けすることができること。 |  |  | エコー側の仕様で問題ない機種であれば可能です。
[8 empty] | データー取り込み時のオーダー、検査受付、検査終了の一連の業務進行が簡便な操作（最小限のクリック数、情報の集約、入力フォームの簡素化など）で行える機能を提案すること。 |  |  | 検査一覧画面から、１クリックでのボタン操作が可能です。
レポートソフトウェアはバージョンアップ管理や、本システムを更新する際のデータ移行を鑑み、データ移行が現実的に困難なFile Maker等の汎用ソフトウェアではなく、メーカーが開発し、保証するプロダクトとしてのレポートソフトウェアであること。
既存システムに保存された検査レポート、動画や静止画像については統合ビューアで参照できること。
入力テンプレートの内容変更や新規作成については、保守範囲内でサポートを行うこと。
[8 empty] | 電子カルテへレポート完了の旨を、ポップアップや外来患者一覧への反映などで通知できること。 |  |  | 病院情報システムとの進捗状況の連携で対応可能です。
他画像、検体検査結果等参照機能
[8 empty] | 該当患者の当日または直近のCT、MRI、MMG等の他画像や検体検査の結果が参照できる機能を有すること。 |  |  | 統合ビューアの機能で実装しております。
検査中止
[8 empty] | 各超音波機能検査室端末において、検査中止操作により検査状態を中止に変更する機能を有すること。 |  |  | 「中止」ボタンにより、検査状態を中止にすることが可能です。
[8 empty] | 検査中止操作時、検査中止情報を病院情報システムに通知する機能を有すること。 |  |  | 病院情報システムとの進捗状況の連携で対応可能です。
検査前状態
[8 empty] | 各超音波機能検査室端末において、誤操作等による検査状態を以前の状態に戻す機能を有すること。 |  |  | 進捗を「前状態」に戻す機能を実装しております。
[8 empty] | 検査前状態操作時、必要に応じ検査状態変更情報を病院情報システムに通知する機能を有すること。 |  |  | 病院情報システムとの進捗状況の連携で対応可能です。
検索・集計・統計
検査日報を指定された書式で印刷する機能を有すること。
検査月報を指定された書式で印刷する機能を有すること。
検査年報を指定された書式で印刷する機能を有すること。
[8 empty] | エコーレポートのテンプレートに入力した数値データでの検索を実施できること |  |  | 詳細検索機能として実装しております。
[8 empty] | エコーレポートのテンプレートに入力した数値データでの検索において、以上、以下、範囲、の範囲指定を行い検索を実施できること。 |  |  | 詳細検索機能として実装しております。
[8 empty] | 診断名や所見中の単語などのテキスト情報での検索を実施できること。 |  |  | 詳細検索機能として実装しております。
[8 empty] | 診断名や所見中の単語などのテキスト情報での検索は、複数の項目についてAND機能やOR機能でも検索できること。 |  |  | 詳細検索機能として実装しております。
[8 empty] | 検査業務改善の指針とするため、検査開始時刻から検査終了時間の差分や、受付開始から検査終了時刻の差分をとることができること。 検査開始時間や終了時間は、ファイリングシステム（心電図ファイリング システム、脳波ファイリングシステム、ホルター心電図ファイリングシステム）との連携が可能な場合、自動入力されること。 ここで記載する「可能な場合」とはファイリングシステム側に本内容を送信することができる事を指す。 |  |  | ワークリスト画面にて「検査時間」の項目を追加し、差分時間のデータを表示するようにいたします。
[8 empty] | 上記の差分時間をワークリスト上に表示することができること。さらに、ＣＳＶファイルなどで出力することができること。 |  |  | ワークリスト画面にて「検査時間」の項目を追加し、差分時間のデータを表示するようにいたします。
[8 empty] | 所見システム中の記録データをデータベースとして統計解析ができるように、患者属性や測定数値・所見テキストをエクセル等のデータファイルとして出力できること。 |  |  | csv等のデータにて出力連携可能です。
マスター管理
[8 empty] | 利用者名、職種、所属科等のユーザー管理を行える機能を有すること。 |  |  | マスタメンテナンス画面にて対応可能です
[8 empty] | 検査者、承認医等の追加、削除を随時行う事ができること。 |  |  | マスタメンテナンス画面にて対応可能です
システム連携
[8 empty] | DWHと接続し統計情報用のデータ連携を行うこと。連携項目の詳細情報は実装協議で検討し対応すること。 |  |  | 連携用DBを作成することで対応可能です。
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
Note on A6: 本列の暫定値は"－"で設定しております。 修正不要です。